重庆市渝东卫生学校

邀请招标文件

项目名称：紫外—可见分光光度计邀标采购

采购单位：重庆市渝东卫生学校

二〇二五年七月七日

### 一、采购内容

| 项目名称 | 采购最高限价 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 紫外—可见分光光度计邀标采购 | - 38500元 | - 财政资金 | - 含产品、配件、运输、税费等完成本项目所有费用。 |

### 二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目为邀请招标，邀标供应商数量为3家，所邀供应商需按本文件要求准备响应文件，未按要求准备并现场提供有效响应文件的为无效供应商。

### 三、采购需求清单

重庆市渝东卫生学校因需采购紫外—可见分光光度计一台，详细需求参数如下表：

| ### 产品名称 | ### 数量 | ### 单位 | ### 最高限价 | ### 参考型号 | ### 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 紫外—可见分光光度计 | - 一 | - 台 | - 38500元 | - UV-1800PC-DS2 |  |
| ### 产品技术参数： 1. 工作条件 1.1. 温度要求：10℃~40℃； 1.2. 湿度要求：5%~95%； 1.3. 电源要求：AC220±10V 50/60Hz； 2. 技术参数 2.1. 仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线，同时可显示200组测试数据； 2.2. 可存储多达100条标准曲线及200组测试数据； 2.3. 光学系统：1200条/mm光栅和与之匹配的接收器确保仪器有优良的性能指标； 2.4. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源；自动控制氘灯和钨灯的开关；实时监控灯的点亮时间； 2.5. 宽大的样品室，可容纳5~100mm各种规格的比色皿； 2.6. 薄膜按键，操作简单、方便； 2.7. 采用与通用的USB数据输出接口，可选配数据处理软件联机测试； 2.8. 插座式氘灯和钨灯设计，换灯时免光学调试； 2.9. 软件具有组别、考场、工位号、考试日期/时间等信息输入框，投标时提供本功能界面的操作录制视频以U盘为载体电子文件提交。 2.10. 软件可实现包括有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试、DNA/蛋白质等多种强大的功能。 2.11. 软件具有槽差校正及槽差复位功能，投标时提供软件截图加盖供应商公章。 2.12. 光谱带宽：≤2nm（固定狭缝） 2.13. 工作模式：单机、PC联机操作； 2.14. 光学系统：高性能全息光栅1200条/毫米； 2.15. 波长范围：190~1100nm ； 2.16. 波长准确度：≤±0.5nm ； 2.17. 波长重复性：≤0.2nm； 2.18. 工作方式：T,A,C，E； 2.19. 光度准确度：①≤±0.3%T (0~100%T)；②≤±0.002A(0~0.5A) ；③≤±0.004A(0.5~1A)； 2.20. 光度重复性：①≤0.15%T (0~100%T)； ②≤0.001A(0~0.5A)； ③≤0.002A(0.5~1A)； 2.21. 基线平直度：≤±0.002A 0.001Abs(190~1100nm)； 2.22. 基线漂移：≤±0.001A/h @500nm； 2.23. 光度噪声：≤0.0005A(500nm处)； 2.24. 键盘：薄膜数字式按键 2.25. 保证本设备电路系统设计合理且安全：①接触电流在正常条件下≤0.2mA; 接触电流在单一故障条件下≤0.35mA。②保护接地≤0.1Ω。③介电强度：由交流电网供电的仪器，在正常工作条件下，能承受1500V交流有效值连续1min的电压实验，未出现飞弧或击穿现象（交货前提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告原件查验，报告可在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询）。 |  |  |  |  |  |
| 产品配置清单： 1.紫外可见分光光度计主机×1； 2.自动五连池比色架1套×1； 3. 分析软件×1； 4. 电源线×1； 5. USB数据线×1； 6. 软件加密狗×1； 7. 主机说明书×1； 8. 软件说明书×1； 9. 玻璃比色皿1盒(10×10mm）×4； 10. 石英比色皿1盒(10×10mm）×2； 11. 装箱单/合格证×1； 12. 防尘罩×1； |  |  |  |  |  |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）产品质量保证期：

1、投标人应明确承诺：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

2、投标产品属于国家规定“三包 ”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包 ”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包 ”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1、产品应提供自验收合格并交付使用后两年的质保期。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题应由供应商免费更换、维修。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

中标人接到学校通知后3日内完成供货。

（二）交货地点

重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段321号（重庆市渝东卫生学校校区）。

### 六、验货方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导验收。

4、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 七、报名时间及方式

（一）公示时间：2025年7月7日至2025年7月9日；

（二）报名时间：2025年7月10日北京时间9：30--10：00；

（三）开标时间：2025年7月10日北京时间10:00；

（四）开标地点：重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段451号（重庆市渝东卫生学校8楼2会议室）。

### 八、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，价格包含产品费、配件费、配送费、税费等完成本项目所有费用，报价小于等于本文件中最高限价为有效报价。。

### 九、投标人响应文件要求

投标人必须按要求准备响应文件，未按要求提供的视为无效投标人。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.盖鲜章的产品的合格证、检测报告。

5.盖鲜章的产品样品彩色照片。

6.盖鲜章的营业执照复印件。

7.盖鲜章的其他产品相关资料。

（二）提交文件的要求

1.投标人须按本文件要求制作响应文件。规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。投标人只能有一个有效报价，投标人只能以自己单位名义提交响应文件。

3.本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

4.本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（三）投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标人串通投标的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足两家的；

2.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

5.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

### 十、成交规则

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人。（注：如出现两个以上相同最低报价，则以现场抽签的方式确定中标候选人）

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 十一、付款方式

产品验收后无任何质量问题凭中标方开具的合法税务发票一次性付款。

十二、联系方式

采购单位：重庆市渝东卫生学校

联系人：陈老师

电话：18883344743

地址：重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段321号。

### 十三、其它有关规定

（一）本项目邀请的投标人，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市渝东卫生学校官网上下载查看本项目竞采文件，无论投标人下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论竞采结果如何，投标人参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

投标人编制响应文件要求

### 报价函

### 重庆市渝东卫生学校

### 紫外—可见分光光度计采购项目报价函

重庆市渝东卫生学校：

1.我方已仔细研究了本次紫外—可见分光光度计邀标文件要求(以下简称邀标要求)的全部内容，愿意以        元/台，人民币(大写:               元/台)出售紫外—可见分光光度计，按邀标约定的内容实施项目。

| 序号 | 产品名称 | 参数与配置 | 单位 | 单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外—可见分光光度计 | 满足邀标文件要求 | 台 |  |  |
| 合计：人民币 元/台 |  |  |  |  |  |

2.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

3.我方承诺：本次招标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方招标采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个招标采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照招标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

法定代表人或其委托代理人(签字并盖章)：

电话：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（投标人名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理重庆市渝东卫生学校紫外—可见分光光度计邀标采购项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理重庆市渝东卫生学校紫外—可见分光光度计邀标采购项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

投标人名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（公章）

年   月   日

四、产品的生产参数资料

五、产品样品彩色照片

六、营业执照

七、其他相关资料